ICS 17.220.20

CCS N 20

# 团	     体   标   准

T/CIMA  0108—XXXX

# 拆回采集终端分拣技术规范

Technical specification for sorting of change back data acquire terminal

（征求意见稿）

2023.10

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

xxxx­xx­xx         发布                                 xxxx­xx­xx         实施

中国仪器仪表行业协会 发布                   I

目 	次

前	言	3

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  技术要求	5

附　录　A  （资料性） 采集终端分拣流程图（名称统一）	11

附　录　B  （规范性） 采集终端检测项目及故障现象	12

附　录　C  （资料性） 分拣检测方法	15

参考文献………………………………………………………………………………………………………17

# 前	言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位： 国网河南省电力有限公司营服中心、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、河南许继仪表有限公司、国网浙江省电力有限公司、国网河北省电力有限公司营销服务中心、广西电力公司等。

本文件主要起草人： 侯慧娟、李冉、郭营、史三省、彭小平、李如坤、王升升等。

拆回采集终端分拣技术规范

# 1  范围

本文件规定了拆回采集终端的拆回、存放、分选、分拣检测、分拣处置、再利用和报废的技术要求。

本文件适用于退出现场运行的集中器、专变终端、能源控制器（专变）、计量自动化终端等具有数据采集、数据双向通信、数据处理、数据存储、转发或执行控制等功能的设备。

本文件不适用于采集终端配套的上行通信单元、下行通信单元、SIM卡、功能模组等配件。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ/T 189-2007 工作场所物理因素测量

GB/T 25480—2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法

GB/T 23685-2009 废电器电子产品回收利用通用技术要求

GB/T 32357-2015 废弃电器电子产品回收处理污染控制导则

GB/T 39224-2020 废旧电池回收技术规范

DL/T 448-2016 电能计量装置技术管理规范

DL/T 1592-2016 电能信息采集终端检测装置技术规范

DL/T 2347-2021 电能表回收处置技术规范

DL/T 698.1-2021 电能信息采集与管理系统 第1部分：总则

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1 采集终端 data acquire terminal

负责各信息采集点的电能信息的釆集、数据管理、数据传输以及执行或转发主站下发的控制命令的设备，按应用场所可分为厂站釆集终端、专用变压器釆集终端、公变采集终端和低压集中抄表终端(包括低压集中器、低压采集器）等类型。

[来源：DL/T 698.1-2021，3.2，有修改]

## 3.1 分拣 sorting

对采集终端设备拆回、分选、分拣检测、分拣处置、再利用和报废的过程。

## 3.2 拆回采集终端 change back data acquire terminal

退出现场运行的，具有数据采集、数据双向通信、数据处理、数据存储、转发或执行控制等功能的设备。如集中器、专变终端、能源控制器（专变）、计量自动化终端等。

## 3.3 分选 preliminary separation

筛查出预报废采集终端、具备分拣条件的采集终端，并做好分拣检测前准备工作的过程。

[来源：DL/T 2347-2021，3.1]

## 3.4 分拣检测  sorting test

对拆回采集终端按照规定的项目和方法开展检测试验，记录采集终端的故障现象和故障状态，并与数据管理系统进行数据交互的过程。

[来源：DL/T 2347-2021，3.2，有修改]

## 3.5 分拣处置 sorting disposal

根据分选结果和分拣检测结果，给出待校验、待报废、待赔付和待维修四种处置结论并分别处置的过程。

[来源：DL/T 2347-2021，4.5，有修改]

## 3.6 再利用 reusing

待校验、维修或赔付后经装用前检测并符合使用条件的采集终端，再次使用的过程。

## 3.7 报废  discard

无法再利用的采集终端，进行整机功能性无害化处理的过程。

[来源：GB/T 32357-2015，3.1]

# 4  技术要求

## 4.1 通用要求

### 4.1.1 分拣环节

拆回采集终端分拣环节包括拆回、分选、分拣检测、分拣处置、再利用、报废的全过程。分拣流程图见附录A。

### 4.1.2 分拣档案

应建立拆回采集终端分拣档案，作为采集终端质量评价及再利用的技术依据，分拣档案应满足如下要求：

- 宜采用信息管理系统对分拣档案进行信息化管理，并具备与关联业务系统的数据接口；

- 分拣档案应真实、准确、完整地记录拆回、分选、分拣检测、分拣处置、再利用、报废的各环节过程信息与结果信息；

- 分拣档案应长期保存并有可靠的备份措施。

### 4.1.3 运输及存储

拆回采集终端应符合GB/T 25480—2010的规定，并在包装、运输、装接、存储过程中应满足如下要求：

- 应有可靠有效的防震、防尘、防水、防潮、防腐、防火等措施；

- 应轻拿轻放，避免碰撞和抛掷，宜采用自动化或专用机械设备；

- 应分类放置，库房应保持干燥、整洁，空气中不含有腐蚀性的气体。

## 4.2 拆回

### 4.2.1 拆卸

拆回采集终端包括但不限于下列类别：

- 退役更换：因达到规定的使用年限，或符合淘汰与报废的规定而拆回的采集终端；

- 业务变更：因业务需求而拆回的采集终端；

- 故障处理：发现设备故障或质量隐患而拆回的采集终端。

- 拆卸正在运行的采集终端，应采用保证采集终端原始状态不被破坏的工艺方法和技术措施。

### 4.2.2 信息记录

拆卸采集终端时，应记录拆回采集终端的资产编号、拆回日期、拆回原因、封印等原始状态信息。

### 4.2.3 信息校核

应及时校核拆回采集终端制造厂名、资产编号、型号、规格、资产状态等信息与资产档案信息的一致性和准确性。

### 4.2.4 分类存放

拆回采集终端宜按以下分类统计并存放，有特殊要求的除外：

- 按资产归属地：资产归属不同单位的拆回采集终端，应分类存放；

- 按采集终端型式类型：根据国家标准类型不同，应进行分类存放；

- 按采集终端协议类型：根据通讯规约类型不同，应进行分类存放；

- 按采集终端规格：根据采集终端制造厂家、电压、常数、精度等级、接线方式等规格进行分类存放。

## 4.3 分选

### 4.3.1 预报废筛查

对拆回采集终端开展外观筛查，符合以下任意一项条件，应进行正面外观拍照，并将图片与资产号对应保存，进入报废处置环节。

- 整只或部分烧毁（雷击）的采集终端；

- 存在进水现象的采集终端；

- 外壳明显变形或破损的采集终端；

- 液晶显示屏破损的采集终端；

- 接线端子损坏或严重腐蚀、接线螺钉锈死的采集终端。

- 其它符合本文件4.4.3外观类故障的采集终端。

- 其他情况判定为具备分拣检测条件。

### 4.3.2 初步清洁

应对具备分拣检测条件的拆回采集终端，进行初步清洁，达到外观整洁等基本状态，完成分拣检测前准备工作，宜采取但不限于下列措施：

- 对采集终端外观进行除尘；

- 去除端子线头并补齐端子螺钉；

- 去除遮挡采集终端铭牌等部位的笔渍。

## 4.4 分拣检测

### 4.4.1通用要求

拆回采集终端应进行分拣规定的各项试验。能开展拆回采集终端外观检查、通电检查、计量准确度试验、时钟准确度试验、数据采集检测、回路状态巡检检测、数据传输检测、控制功能检测、运行状态检查以及密钥检测，分拣试验项目见附录B，试验方法见附录C。

### 4.4.2 软件版本查验及升级

软件版本查验及升级应满足以下要求：

- 应查询待分拣拆回采集终端的软硬件版本信息，验证软件是否为经备案的最新版本。

- 完成升级后的拆回采集终端才能进行后续测试项目。

### 4.4.3 外观检查

    - 拆回采集终端外观类故障检测，包括：外观损坏、接线端子损坏、终端烧毁、终端内异物。各故障现象具体定义为：

- 外观损坏包括但不限于待分拣拆回采集终端表外壳损坏、端子盖损坏等外观可视性故障。此类故障不宜上电检测，扫码拍照后将故障现象上传至信息管理系统。

- 接线端子损坏包括但不限于待分拣拆回采集终端端子座及接线端子损坏、螺钉损坏等接线端子部位可视性故障。此类故障不宜上电检测，扫码拍照后将故障现象上传至信息管理系统。

- 终端烧毁表示待分拣拆回采集终端烧毁。此类故障不宜上电检测，扫码拍照后将故障现象上传至信息管理系统。

- 终端内异物表示待分拣拆回采集终端内部进水或有其它异物。此类故障不宜上电检测，扫码拍照后将故障现象上传至信息管理系统。

### 4.4.4 通电检查

    - 拆回采集终端通电检查类故障检测，包括：按键损坏、显示故障、指示灯故障、黑屏。各故障现象具体定义为：

- 按键损坏表示按键缺失、破损、卡住、无法回弹、按压无反应等现象，包括方向键损坏、确认键损坏、取消键损坏，可由工作人员手工判断，并将故障现象上传至信息管理系统。

- 显示故障包括但不限于待分拣拆回采集终端液晶缺划、背光不亮、显示乱码、显示暗淡、彩虹现象、显示器破裂、液晶漏液等液晶显示故障。

- 指示灯故障包括但不限于待分拣拆回采集终端电源状态指示灯故障、运行指示灯故障、告警指示灯故障、有功电能脉冲指示灯故障、无功电能脉冲指示灯故障、其它指示灯故障。

- 黑屏表示待分拣拆回采集终端在有电源的情况下，处于无显示、无通信、无计量状态。扫码拍照后将故障现象上传至信息管理系统。

### 4.4.5 计量准确度试验

    - 拆回采集终端电能计量性能类故障检测，包括误差超差。故障现象具体定义为：

    - 误差超差表示待分拣拆回采集终端在规定误差测试点的误差超出标准所规定的误差限。误差超差包括但不限于基本电流误差超差、感性负载误差超差、轻载误差超差。

### 4.4.6 时钟准确度试验

    - 拆回采集终端时钟类故障检测，包括时钟错误、日计时超差。各故障现象具体定义为：

- 时钟错误表示待分拣采集终端时钟偏大过大，且无法被正常校正。包括但不限于时钟偏差超限、时钟乱码。

- 日计时超差表示待分拣采集终端的日计时偏差大于0.5s/d。

### 4.4.7 数据采集检测

    - 拆回采集终端数据采集类故障检测，包括电能表数据采集异常、状态量采集异常、脉冲量采集异常、交流模拟量采集异常。各故障现象具体定义为：

- 电能表数据采集异常表示采集终端无法按配置的采集档案和采集任务，对RS485/载波等各采集通道的电能表进行数据采集。

- 状态量采集异常表示采集终端无法正确采集状态量及其变位信息。

- 脉冲量采集异常是指采集终端无法正确采集脉冲信号。

- 交流模拟量采集异常表示终端无法正常采集交流模拟量或采集交流模拟量准确度不满足要求。准确度不满足要求包括但不限于电压示值超限、电流示值超限、功率示值超限、功率因数示值超限。

### 4.4.8 回路状态巡检检测

    - 具备对电流互感器（以下简称TA）回路状态巡检功能的采集终端，应进行回路状态巡检单元故障检测，包括下列故障现象：TA一次分流巡检故障、TA二次开路巡检故障、TA二次分流巡检故障、TA回路串接整流设备巡检故障。各故障现象具体定义为：

- TA一次分流巡检故障表示待分拣采集终端无法通过采集终端回路巡检模块正确识别出电流回路中的TA一次分流状态。

- TA二次开路巡检故障表示待分拣采集终端无法通过采集终端回路巡检模块正确识别出电流回路中的TA二次开路状态。

- TA二次端子分流巡检故障表示待分拣采集终端无法通过采集终端回路巡检模块正确识别出电流回路中的TA二次端子分流状态。

- TA回路串接整流设备巡检故障表示待分拣采集终端无法通过采集终端回路巡检模块正确识别出电流回路中的TA回路串接整流设备状态。

### 4.4.9 数据传输检测

    - 拆回采集终端数据传输类故障检测，包括下列故障现象：RS-485通信失败、本地模块通信失败、红外通信失败 、RS-232通信失败、以太网通信异常、无线公网通信异常、蓝牙通信失败、CAN通信失败。各故障现象具体定义为：

- RS-485通信失败表示待分拣采集终端RS-485通信异常。

- 本地模块通信失败表示待分拣采集终端本地载波/无线模块通信异常，适用于带有本地通信模块的采集终端。

- 红外通信失败表示待分拣采集终端红外通信异常。

- RS-232通信失败表示待分拣采集终端RS-232通信异常。

- 以太网通信异常表示待分拣采集终端无法使用以太网通道进行通信。

- 无线公网通信异常表示待分拣采集终端无法使用无线公网通道进行通信。

- 蓝牙通信失败表示待分拣采集终端无法使用蓝牙通道进行通信。

- CAN通信失败表示待分拣采集终端无法使用CAN通道进行通信。

### 4.4.10 控制功能检测

    - 拆回采集终端控制功能故障检测，包括下列故障现象：拉闸异常、合闸异常、控制回路断线告警异常。各故障现象具体定义为：

- 拉闸异常表示采集终端无法按指令拉闸，或无拉闸信号输出。

- 合闸异常表示采集终端无法按指令合闸，或无合闸信号输出。

- 控制回路断线表示采集终端无法检测到控制回路断线状态。

- 告警异常表示采集终端无法按指令告警，或无告警信号输出。

### 4.4.11 运行状态检查

    - 拆回采集终端运行状态故障检测，包括电池欠压、死机、数据乱码。各故障现象具体定义为：

- 电池欠压表示待分拣采集终端的电池电压过低，包括时钟电池欠压和备用电池失效。

- 死机表示待分拣采集终端能正常获取电源，而工作状态异常，如频繁闪烁或卡屏等现象。包括但不限于卡屏死机、运行中死机、异常重启；

- 数据乱码表示待分拣采集终端返回的数据中，存在无法识别、不符合规约等数据的现象。

### 4.4.12 密钥检测

    - 采集终端进行密钥版本核对，能对密钥版本不符合要求的终端进行密钥下装，并对下装后的密钥状态进行确认。

### 4.4.13 检测项目及故障现象标准编码

分拣检测项目及故障现象标准编码详见附录B。

## 4.5 分拣处置

### 4.5.1 通用要求

根据分选结果和分拣检测结果，对拆回采集终端给出待校验、待报废、待赔付和待维修四种处理建议并分类统计存放，并在处置档案中记录最终处理结果信息。

### 4.5.2 待校验

满足以下全部条件的采集终端，宜按待校验处置：

- 经分拣检测所有项目全部合格；

- 未达到规定的使用年限；

- 无批次故障；

- 无批次质量隐患。

### 4.5.3 待赔付

满足以下全部条件的采集终端，宜按待赔付处置：

- 符合采集终端产权单位与采集终端供应商之间的采购合同条款中质量保证相关约定条件的；

- 制造厂商仍然为合格供应商。

### 4.5.4 待维修

仅满足以下单个或多个条件的拆回采集终端，宜按待维修处置：

- 功能或性能符合要求但外观非结构性故障；

- 存在时钟超限故障；

- 存在时钟电池欠压或备用电池失效故障；

- 硬件符合要求，仅软件需要升级的；

- 其他具备维修价值的。

### 4.5.5 待报废

满足以下任意一项条件，且不符合待赔付处置条件的拆回采集终端，宜按待报废处置：

- 4.3.1判定为预报废；

- 分拣检测结果存在单项、或多项故障的且不具备维修条件的；

- 分拣全过程任意工序判断为进水、烧坏的；

- 制造厂商已倒闭的；

- 存在批次故障或批次质量隐患，且不具备维修价值的。

处置为待报废的采集终端，将其中的2G/4G远程通信模块、本地通信模块、控制模块或其它功能模块取并标识清楚，符合要求的可以实现再利用；采集终端采取措施实施无害化报废。

## 4.6 再利用

满足以下任意条件的拆回采集终端，可投入再利用。

- 处置为待校验的拆回采集终端，经批准更换时钟及备用电池，并进行外观深度清洁，经装用前检测合格后实现再利用；

- 处置为待赔付的拆回采集终端，经批准并经供应商处理后，可以作为再利用采集终端，经装用前检测合格后实现再利用；

- 处置为待维修的拆回采集终端，可对外观或功能实施修复操作，修复后并进行外观深度清洁的采集终端，经装用前检测合格后实现再利用。

## 4.7 报废

经批准报废的拆回采集终端，宜采取以下方式实施报废。

- 应采取有效措施清除拆回采集终端内存储数据，防止信息失密；

- 计量芯片、计量封印等宜做破碎式销毁；

- 外壳和线路板等可做破坏式销毁；

- 销毁过程应全程录像或拍照留档；

- 元器件、零部件的回收利用与废弃处理，应符合GB/T 23685-2009、GB/T 32357-2015相关要求。

（资料性）
采集终端分拣流程图

采集终端分拣流程参照图A.1。

（规范性）
采集终端检测项目及故障现象

采集终端检测项目及故障现象表B.1

| 项目类型 | 检测项目 | 一级故障现象 | 二级故障现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 外观检查 | 外观损坏 | 表盖损坏 |
|  |  |  | 表座损坏 |
|  |  |  | 接线端子损坏 |
|  | 烧表检查 | 终端烧毁 | 终端烧毁 |
|  | 终端内异物检查 | 终端内有异物 | 终端内进水 |
|  |  |  | 终端内异物 |
| 通电检查 | 按键检查 | 按键损坏 | 按键损坏 |
|  | 液晶显示器检查 | 显示故障 | 液晶缺划 |
|  |  |  | 背光不亮 |
|  |  |  | 显示乱码 |
|  |  |  | 显示暗淡 |
|  |  |  | 彩虹现象 |
|  |  |  | 液晶破裂 |
|  |  |  | 液晶漏液 |
|  | 指示灯检查 | 指示灯故障 | 电源状态指示灯故障 |
|  |  |  | 运行指示灯故障 |
|  |  |  | 告警指示灯故障 |
|  |  |  | 有功电能脉冲指示灯故障 |
|  |  |  | 无功电能脉冲指示灯故障 |
|  |  |  | 其它指示灯故障 |
|  | 黑屏检查 | 黑屏 | 黑屏 |
| 计量准确度 | 电量计量误差试验 | 计量误差超差 | 基本电流误差超差 |
|  |  |  | 感性负载误差超差 |
|  |  |  | 轻载误差超差 |
| 时钟准确度 | 时钟检查 | 时钟错误 | 时钟偏差超差 |
|  |  |  | 时钟乱码 |
|  | 日计时误差 | 日计时超差 | 日计时超差 |
| 数据采集 | 电能表数据采集 | 电能表数据采集异常 | 电能表数据采集异常 |
|  | 状态量采集 | 状态量采集异常 | 遥信1状态采集异常 |
|  |  |  | 遥信2状态采集异常 |
|  |  |  | 遥信3状态采集异常 |
|  |  |  | 遥信4状态采集异常 |
|  |  |  | 遥信5状态采集异常 |
|  |  |  | 遥信6状态采集异常 |
|  |  |  | 遥信7状态采集异常 |
|  |  |  | 遥信8状态采集异常 |
|  | 脉冲量采集 | 脉冲量采集异常 | 脉冲1采集异常 |
|  |  |  | 脉冲2采集异常 |
|  |  |  | 脉冲3采集异常 |
|  |  |  | 脉冲4采集异常 |
|  | 交流模拟量采集 | 交流模拟量采集异常 | 电压示值超限 |
|  |  |  | 电流示值超限 |
|  |  |  | 功率示值超限 |
|  |  |  | 功率因数示值超限 |
| 回路状态巡检 | 回路状态巡检测试 | 回路状态巡检功能异常 | TA一次分流故障 |
|  |  |  | TA二次开路故障 |
|  |  |  | TA二次端子分流故障 |
|  |  |  | TA回路串接整流设备故障 |
| 数据传输 | RS-485通信 | RS-485通信失败 | RS-485-1通信失败 |
|  |  |  | RS-485-2通信失败 |
|  |  |  | RS-485-3通信失败 |
|  |  |  | RS-485-4通信失败 |
|  | 本地模块通信 | 本地模块通信失败 | 本地模块通信失败 |
|  | 红外通信 | 红外通信失败 | 红外通信失败 |
|  | RS-232通信 | RS-232通信失败 | RS-232通信失败 |
|  | 以太网通信 | 以太网通信异常 | 以太网通信异常 |
|  | 无线公网通信 | 无线公网通信异常 | 无线公网通信异常 |
|  | 蓝牙通信 | 蓝牙通信失败 | 蓝牙通信失败 |
|  | CAN通信 | CAN通信失败 | CAN通信失败 |
| 控制功能 | 分闸检测 | 分闸异常 | 控制回路1分闸异常 |
|  |  |  | 控制回路2分闸异常 |
|  |  |  | 控制回路3分闸异常 |
|  |  |  | 控制回路4分闸异常 |
|  |  |  | 控制回路5分闸异常 |
|  |  |  | 控制回路6分闸异常 |
|  |  |  | 控制回路7分闸异常 |
|  |  |  | 控制回路8分闸异常 |
|  | 合闸检测 | 合闸异常 | 控制回路1合闸异常 |
|  |  |  | 控制回路2合闸异常 |
|  |  |  | 控制回路3合闸异常 |
|  |  |  | 控制回路4合闸异常 |
|  |  |  | 控制回路5合闸异常 |
|  |  |  | 控制回路6合闸异常 |
|  |  |  | 控制回路7合闸异常 |
|  |  |  | 控制回路8合闸异常 |
|  | 断线检测 | 控制回路断线检测异常 | 控制回路1断线检测功能异常 |
|  |  |  | 控制回路2断线检测功能异常 |
|  |  |  | 控制回路3断线检测功能异常 |
|  |  |  | 控制回路4断线检测功能异常 |
|  |  |  | 控制回路5断线检测功能异常 |
|  |  |  | 控制回路6断线检测功能异常 |
|  |  |  | 控制回路7断线检测功能异常 |
|  |  |  | 控制回路8断线检测功能异常 |
|  |  |  | 控制回路1漏电流超限 |
|  |  |  | 控制回路2漏电流超限 |
|  |  |  | 控制回路3漏电流超限 |
|  |  |  | 控制回路4漏电流超限 |
|  |  |  | 控制回路5漏电流超限 |
|  |  |  | 控制回路6漏电流超限 |
|  |  |  | 控制回路7漏电流超限 |
|  |  |  | 控制回路8漏电流超限 |
|  | 告警检测 | 告警异常 | 告警异常 |
| 运行状态检查 | 电池检查 | 电池欠压 | 时钟电池欠压 |
|  |  |  | 备用电池失效 |
|  | 死机检查 | 死机 | 卡屏死机 |
|  |  |  | 运行死机 |
|  | / | 数据乱码 | 数据乱码 |
| 密钥检测 | 应用连接 | 应用连接失败 | 应用连接失败 |
|  | 密钥下装 | 密钥下装失败 | 密钥下装失败 |

（资料性）
分拣检测方法

| 分拣项目 | 分拣方法 |
| --- | --- |
| 外观检查 | 人工目视检测表盖、表座、端子盖是否破损、变形、无法清除的污渍、发黄，手工录入故障现象。检测端子座及接线端子是否破损、电压电流端子、辅助接线端子、辅助接线端子连接片是否腐蚀滑牙，手工录入故障现象。 |
| 烧表检查 | 人工目视检测，表壳和端子是否烧毁，若烧毁，无需上分拣装置，手工录入故障现象。 |
| 终端内异物检查 | 人工目视通过液晶框检查表内是否有异物，人工晃动电表，听声音判断表内是否有螺钉、焊渣、有水滴水气等异物。手工录入故障现象。 |
| 按键检查 | 自动上电后，人工检测按键是否正常。手工录入故障现象。 |
| 液晶显示器检查 | 分拣装置加载电压，人工目视液晶是否有彩虹、频繁闪烁、卡屏、破裂等现象，手工录入故障现象。 |
| 指示灯检查 | 分拣装置加载电压，人工目视指示灯是否点亮。手工录入故障现象。 |
| 黑屏检查 | 上电后，终端通信失败且液晶黑屏。 |
| 电量计量误差试验 | 按照预设方案自动检测测试点的误差。 |
| 时钟检查 | 读取采集终端日期时间与系统时间进行比对，偏大过大，且无法被正常校正。 |
| 日计时误差 | 按照标准JJG596执行。 |
| 电能表数据采集 | 读取档案中的电能表电量数据，判断是否能正常通信。 |
| 状态量采集 | 装置改变遥信状态，读取终端实时遥信状态信息，判断是否一致。 |
| 脉冲量采集 | 设置脉冲量采集参数，使用脉冲发生器向专变发送脉冲，抄读专变脉冲量采集功率及电量，判断是否一致。 |
| 交流模拟量采集 | 分拣装置加载额定电压、额定电流、功率因数1，读取终端电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数与分拣分拣装置标准表进行比较，引用误差不超过1%（阀值可配置）。 |
| 回路状态巡检 | 装置输出各种回路状态，读取终端回路状态数据判断与装置状态是否一致。 |
| RS-485通信 | 通过RS-485信道发送通讯命令至终端，识别终端应答指令。 |
| 本地模板通信 | 读取载波档案中的电能表电量数据，判断终端能否通过本地模块方式与电能表通信。 |
| 红外通信 | 通过红外信道发送通讯命令至终端，识别终端应答指令。 |
| RS232通信 | 通过RS-232信道发送通讯命令至终端，识别终端应答指令。 |
| 以太网通信 | 设置以太网通信参数，终端通过以太网登录主站，识别终端是否能正常登录。 |
| 无线公网通信 | 设置上行通信参数，终端通过无线公网登录主站，识别终端是否能正常登录。 |
| 蓝牙通信 | 通过蓝牙信道发送通讯命令至终端，识别终端应答指令。 |
| CAN通信 | 通过CAN信道发送通讯命令至终端，识别终端应答指令。 |
| 拉闸检测 | 向终端发送遥控跳闸命令，查看终端继电器能否按要求拉闸。 |
| 合闸检测 | 向终端发送遥控合闸命令，查看终端继电器能否按要求合闸。 |
| 断线检测 | 使用控制回路检测仪模拟接线及断线状态，查看终端断线检测功能是否正常。 |
| 告警检测 | 向终端发送催费告警命令，查看终端报警继电器能否按要求发出告警信号。 |
| 应用连接 | 向终端发送建立应用连接命令，测试终端ESAM芯片是否正常。 |
| 密钥下装 | 对密钥状态为公钥的终端进行密钥下装，识别终端应答指令。 |
| 电池欠压 | 验证终端是否满足停电后至少保证与主站通信三次并正常工作1min 的能力，并验证上电后终端的日期时间是否正常。 |
| 死机 | 上电后若人工判断有频繁闪烁或卡屏，则判定为死机。 若上电初始通信正常，测试过程中通信无应答也判定为死机。 |
| 数据乱码 | 从终端抄读的数据无法识别、不符合规约。 |

# 参 考 文 献

[1]  DL/T 698.31 电能信息采集与管理系统 第3-1部分：电能信息采集终端技术规范-通用要求

[2]  DL/T 698.32 电能信息采集与管理系统 第3-2部分：电能信息采集终端技术规范-厂站采集终端特殊要求

[3]  DL/T 698.33 电能信息采集与管理系统 第3-3部分：电能信息采集终端技术规范-专变采集终端特殊要求

[4]  DL/T 698.34 电能信息采集与管理系统 第3-4部分：电能信息采集终端技术规范-公变采集终端特殊要求

[5]  DL/T 698.35 电能信息采集与管理系统 第3-5部分：电能信息采集终端技术规范-低压集中抄表终端特殊要求

[6]  DL/T 698.45-2017 电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通信协议-面向对象的数据交换协议

[7]  DL/T 698.46-2016 电能信息采集与管理系统 第4-6部分：通信协议-采集终端远程通信模块接口协议