中国仪器仪表行业协会团体标准

《采集终端远程通信单元 第1部分 技术规范》

编制说明

（征求意见稿）

20250401

- 一、工作简况

- 1．任务来源

本标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<静止式电能表动态误差同步测试方法>等16项团体标准立项的批复文件》（中仪协 [2022]10号）立项，项目名称为《电力营销用采集设备定位单元技术规范》，项目编号为T/CIMA 0092.1，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口，计划完成年限是2024年12月。

- 2．主要工作过程

2021年12月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并形成标准草案稿。

2022年7月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了《静止式电能表动态误差同步测试方法》等16项团体标准立项的批复文件，由中国电力科学研究院有限公司，组织成立标准起草工作组。

2022年8月-2022年12月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2023年1月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年2月22日：在许昌市召开起草工作组第一次会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，明确了标准化对象为采集终端远程通信单元，确定将标准名称调整为《采集终端远程通信单元技术规范》，明确了标准的适用范围，明确了技术要求部分构成，形成会议纪要。

2023年6月14日：在太原市召开起草工作组第二次会议，标准工作组对讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，按照讨论要求进行了分册（技术规范、接口协议、型式结构），形成会议纪要。

2024年2月29日：在厦门市召开起草工作组第三次会议，标准工作组对《采集终端远程通信单元第1部分技术规范》、《采集终端远程通信单元第2部分接口协议》、《采集终端远程通信单元第3部分型式结构》讨论稿以及所征求的意见内容进行了反馈，形成会议纪要。

2024年12月：标准工作组进一步修改完善技术标准，形成征求意见稿。

- 3．主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组组长由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，牵头起草单位是中国电力科学研究院有限公司，主要起草单位有国网思极位置服务有限公司、国网物资有限公司、河南许继仪表有限公司、北京市腾河智慧能源科技有限公司、国网新疆营销服务中心等。

中国电力科学研究院有限公司作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；哈尔滨电工仪表研究所有限公司作为工作组组长主要负责组织、协调等相关工作；国网思极位置服务有限公司、国网物资有限公司、河南许继仪表有限公司、北京市腾河智慧能源科技有限公司、国网新疆营销服务中心等成员单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。

本文件主要起草人：祝恩国、张双沫、阿辽沙.叶、卢继哲、李然、王霏、乔鹏、徐景涛、舒光和、刘梦爽等。

祝恩国、张双沫、阿辽沙.叶、卢继哲、李然为本文件的主笔人，负责标准的编写，刘献成为本文件起草工作组的组长，肖子阳、何珊等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；王霏、乔鹏、徐景涛、舒光和、刘梦爽等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

- 二、  标准编制原则和主要技术内容确定的依据

- 1．主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》的要求编写。除参考GB/T 39399-2020、BD 420011-2015、DL/T698.45的相关内容外，主要在工作环境条件、电源条件、机械要求、电气要求、电磁兼容性、定位性能、数据接口、通信性能、功能要求等方面提出了技术规定，并给出了相应的试验方法。

- 2．标准主要内容中范围、技术要求、试验方法、检验规则依据

本文件规定了采集终端远程通信单元（以下简称“通信单元”）的组成、技术要求和试验方法，适用于通信单元的设计、制造、使用。

通信单元技术规范的技术要求主要包括工作环境条件、电源条件、机械要求、电气要求、电磁兼容性、定位性能、数据接口、通信性能、功能要求。

通信单元相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件，以及相关国家、行业标准制定的。气候影响及试验方法参考了GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》、GB/T 2423.3-2016《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热方法》的相关要求；

电源条件及试验方法参考了YD/T 2576.1-2013 《TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法（第一阶段）第1部分：基本功能、业务和可靠性测试》的相关要求。

机械要求及试验参考了GB/T 4208-2017的相关要求；耐热阻燃要求及试验方法参考了GB/T 5169.11-2017《外壳防护等级（IP代码）》的相关要求。

电磁兼容性及试验方法参考了GB/T 17626.11-2008《电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2016《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.18-2016《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验》、GB/T 17626.6-2017《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》的相关要求。

定位性能及试验方法参考了GB/T 39399-2020《北斗卫星导航系统测量型接收机通用规范》、BD 420011-2015《北斗/全球卫星导航系统（GNSS）定位设备通用规范》、BD 420006-2015 《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)定时单元性能要求及测试方法》的相关要求；数据接口、数据传输链路要求及试验方法单独进行编T/CIMA0092.2-2024《采集终端远程通信单元第2部分：通信接口协议》的相关要求。

通信性能及试验方法参考了YD/T 1208-2002《800MHz CDMA蜂窝移动通信网无线智能网（WIN）阶段1：接口技术要求》、YD/T 1214-2006《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）设备技术要求：移动台》、YD/T 2576.2-2013《TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法(第一阶段)第2部分：射频性能测试》、YD/T 2578.1-2013《LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法(第一阶段)第1部分：基本功能、业务和可靠性测试》、YD/T 2578.2-2013 LTE FDD《数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法(第一阶段)第2部分：无线射频性能测试》的相关要求。

- 3、 主要试验（或验证）情况

在本文件起草工作过程中，委托国网思极位置服务有限公司、河南许继仪表有限公司、北京市腾河智慧能源科技有限公司对标准中的绝缘强度、冲击电压、工频磁场、PPP定位精度、互换性试验进行了系统验证。测试结果符合标准要求，试验报告另附。

试验数据如表1：

| 检验项目 | 判定标准 | 国网思极位置服务有限公司 测试结果 | 河南许继仪表有限公司 测试结果 | 北京市腾河智慧能源科技有限公司 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘强度 | 电源回路对地应耐受500V（低于60V 直流电源回路）或2500V（220V 交流电源回路）的50Hz的交流电压，历时1min的绝缘强度试验。试验时不得出现击穿、闪络现象，泄漏电流应不大于5mA。 | 2500V电源回路的50Hz正弦波电压对以下回路进行试验，试验时间为1min，未出现泄露电流，试验后工作正常。 | 2500V电源回路的50Hz正弦波电压对以下回路进行试验，试验时间为1min，未出现泄露电流，试验后工作正常。 | 2500V电源回路的50Hz正弦波电压对以下回路进行试验，试验时间为1min，未出现泄露电流，试验后工作正常。 |
| 冲击电压 | 冲击电压峰值5000V，正负极性各5次。试验时应无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象 | 冲击电压值5000V，正、负极性下施加5次，两个脉冲之间最少间隔3s，未出现破坏性放电情况，试验后工作正常。 | 冲击电压值5000V，正、负极性下施加5次，两个脉冲之间最少间隔3s，未出现破坏性放电情况，试验后工作正常。 | 试验时未出现破坏性放电情况，试验后工作正常。 |
| 工频磁场抗扰度 | 将终端置于与系统电源电压相同频率的随时间正弦变化、强度为400A/m的稳定持续磁场的线圈中心，试验时通信单元不应发生损坏或死机现象，试验后工作正常。 | 未发生损坏或死机现象，试验后工作正常。 | 未发生损坏或死机现象，试验后工作正常。 | 试验时未发生损坏或死机现象，试验后工作正常。 |
| PPP定位精度 | PPP定位模式开阔无遮挡地区水平精度应优于30cm，垂直精度应优于50cm，初次定位收敛时间小于30min | 通过卫星导航信号模拟器进行拟星测试，测试结果水平精度为10cm，垂直精度为20cm，初次定位收敛时间为15min。 | 通过卫星导航信号模拟器进行拟星测试，测试结果水平精度为13cm，垂直精度为23cm，初次定位收敛时间为17min。 | 水平精度为15cm，垂直精度为21cm，初次定位收敛时间为19min。 |
| 互换功能测试 | ID数据、定位数据：主站下发召测指令，定位模组通过通信模组处理器将高精度位置信息与模组ID信息按照T/CIMA 0092.2-2024协议要求传输给采集终端，采集终端按照DL/T698.45协议封装后将其发送给主站。采集数据：通信单元应符合型式规范和接口要求的终端相匹配，满足T/CIMA0092.2-2024、T/CIMA0092.3-2024的要求 | 数据传输结果正常，模拟主站可读取ID数据、定位数据、采集数据。 | 数据传输结果正常，模拟主站可读取ID数据、定位数据、采集数据。 | 和主站通信正常，模拟主站可读取模组ID数据、定位数据、采集数据。 |

表1试验结果数据表

- 四、标准涉及专利情况

本文件不涉及任何专利问题。

- 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用

目前在电力营销领域，集中器I型、集中器II型、专变采集终端Ⅰ型、专变采集终端III型、专变终端（模组化）、台区智能融合终端等采集终端在现场地理位置信息无法准确获取，对于终端的统一管理带来不便。为进一步加强对电力营销采集终端的统一管理，支撑营销计量工作开展和应急检修等工作，在现有电力营销采集终端上，新增北斗定位能力打造新型采集终端远程通信单元，实时获取采集终端的地理位置信息，全面提升电力营销客户服务能力和营销精益化水平。

通过制定本标准，弥补了电力营销领域采集终端远程通信单元无定位功能、通信接口协议、型式结构标准的空白。提高了采集终端远程通信单元定位精度标准要求，明确规范了数据传输链路，提升采集终端远程通信单元的规范化、标准化水平，提升电力营销专业时空数据采集精度与可靠性，满足电力营销设备地理信息采集需要及能源互联网数智化建设要求，推动了电力营销设备地理信息获取工作健康有序发展。

- 六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

- 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

无。

- 八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 九、标准性质的建议说明

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的远程通信单元生产厂家及采集终端生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

- 十一、废止现行相关标准的建议

无。

- 十二、其他予以说明的事项

无。