## 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,500,000.00

采购包最高限价（元）: 1,500,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 高效液相色谱仪 | 1.00（套） | 682,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 冷阱模块 | 1.00（套） | 61,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 电热恒温水槽 | 1.00（套） | 1,900.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 8道移液器 | 2.00（套） | 33,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 单道电动多次分液器 | 2.00（套） | 42,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 二氧化碳培养箱 | 1.00（套） | 32,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 霉菌培养箱 | 1.00（套） | 9,100.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 显微镜 | 1.00（套） | 66,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 制冰机 | 1.00（套） | 3,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 负40度冰箱 | 1.00（套） | 29,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 医用冷藏冰箱 | 1.00（套） | 16,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 紫外可见分光光度计 | 1.00（套） | 24,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 流式细胞仪 | 1.00（套） | 500,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1.00（套） | 682,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 冷阱模块 | 1.00（套） | 61,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 电热恒温水槽 | 1.00（套） | 1,900.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 8道移液器 | 2.00（套） | 33,000.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 单道电动多次分液器 | 2.00（套） | 42,000.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 二氧化碳培养箱 | 1.00（套） | 32,000.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 霉菌培养箱 | 1.00（套） | 9,100.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 显微镜 | 1.00（套） | 66,500.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 制冰机 | 1.00（套） | 3,000.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 负40度冰箱 | 1.00（套） | 29,000.00 | 总价 | 无 |
| 11 | 医用冷藏冰箱 | 1.00（套） | 16,000.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 紫外可见分光光度计 | 1.00（套） | 24,500.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 流式细胞仪 | 1.00（套） | 500,000.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 高效液相色谱仪 | 高效液相色谱仪 |
| 2 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 流式细胞仪 | 流式细胞仪 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：高效液相色谱仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具体要求 | 1. 四元梯度泵： ▲1.1 串联双柱塞往复泵，连续可变冲程范围: 20μL～100μL，设计可根据流速自动调节或手动调，齿轮传动设计，非皮带传动，并配置主动入口阀。 1.2 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。 1.3具备自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成流速稳定性。 1.4 流量范围：0.001ml/min -10.0ml/min，递增率0.001ml/min。 1.5 流量精度：≤0.07%RSD 1.6 流速准确度：≤±1% ▲1.7 压力范围：≥600bar 1.8 梯度组成精度：±0.20% SD 1.9内置四通道在线脱气机，脱气机通道体积：≥1.5ml。 1.10脱气机最大流速：每一通路10.0mL/min 2. 柱温箱： 2.1 柱温范围：室温以上10℃ - 80℃。 2.2 温度稳定性：±0.1℃ 2.3 柱容量：可同时安装最多2根30cm长色谱柱。 2.4 具备漏液在线监测和防误开门功能。 3.自动进样器： 3.1 进样范围：0.1-100μL，与泵的最大耐压一致≥600bar。 3.2 进样精度：≤0.25% RSD。 3.3 自动进样器进样位数：≥130位。 ▲3.4 有自动柱前衍生功能，可用于氨基酸分析（提供厂家已有的文献或应用简报或公开发行的样本彩页证明）。 4.二极管阵列检测器： 4.1 光源：氘灯和钨灯。 ▲4.2 波长范围：190～950nm 4.3 二极管个数：≥1024个 4.4 狭缝宽度：可编程可调，至少包含：1、2、4、8、16nm 4.5 数据采集频率：最高可达120Hz。 4.6 波长聚束：可编程，1–400nm，增量≤1nm。 4.7 全自动电子温度控制，具备光学元件温控。 5.荧光检测器： 5.1 光源：闪烁氙灯。 5.2 灵敏度：Raman（水）S/N＞3000，单波长模式：Ex 350nm/Em397nm。 5.3 检测通道：同时4 通道激发或发射检测。 ▲5.4 激发光栅：凹型全息光柵, 200-1200nm波长范围, 狭缝宽度≤20nm。 ▲5.5 发射光栅：凹型全息光柵, 200-1200nm波长范围, 狭缝宽度≤20nm。 5.6 波长重复性：+/-0.2nm 5.7 脉冲频率：不低于290Hz 6.交互式智能控制助手： ▲6.1 可提供≥5个不同的用户角色登录，并具备不同操作权限。（提供软件截图或产品操作手册或国家认可的第三方检验报告证明） ▲6.2 可设定≥50个任务程序且可根据分析项目名称命名（非方法1, 方法2简单命名），每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：排气, 预冲洗，平衡，后冲洗等。（提供软件截图或产品操作手册或国家认可的第三方检验报告证明） 6.3 具有至少2种判定仪器排气和色谱柱平衡终点的方式。 ▲6.4 具有至少3种任务开启模式，如：实时开启，定时开启，循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体日期和时间。（提供软件截图或产品操作手册或国家认可的第三方检验报告证明） 6.5 可锁屏且锁屏界面提供不少于8种仪器状态显示供使用人员监控仪器。 6.6 面板操作不会干扰样品分析过程。 6.7 智能接口：不小于7个 需适应不同类型USB接口，如type C/ type A，可用于充电或外接鼠标、键盘等。 6.8 存储性能：不小于1T。 6.9 系统自动更新频率：≤1年。 6.10 在软件中能够显示和控制交互式智能控制助手的所有状态和功能。 7.柱后衍生系统： 7.1双柱塞式往复试剂泵；流速范围：0.001～9.999 mL/min，以0.001ml为增量。 7.2 泵流路系统及接口处皆采用耐高温材质并加配备压保护装置。 7.3 试剂泵的最大操作压力≥35MPa，压力脉冲≤0.5MPa。 7.4 温控反应池工作温度：室温-180℃，温度准确：±0.1℃，温度稳定时间小于20min。 7.5 仪器全惰性管路，可设置自动柱后冲洗功能。 7.6 分体式结构设计，整机及反应池独立化设计。 7.7 衍生试剂防回流装置：至少包含柱后单向阀，当液相压力降低时，防止试剂回流至色谱柱。 7.8 过压保护系统：在压力超值时主动停机保护. 7.9 智能触摸屏控制，可进行所有参数设定，系统自带常用的氨基甲酸酯、草甘膦等项目的运行程序，衍生方案可随意设定并能保存和随时调用，设备显示屏可以实时显示温度曲线和压力曲线。 8.光化学衍生系统： 8.1实时在线对黄曲霉毒素B1、G1进行衍生，不需要任何化学试剂，并且可以实现同时检测黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2、M1、M2六种毒素。 8.2 符合中国药典黄曲霉毒素分析方法和国家食品污染和有害因素风险手册。 8.3仪器内部设置反应池的主动降温装置，确保衍生管路的运行。 8.4 衍生波长：254nm（352nm可选），光源寿命≥8000小时，冷却方式：主动风冷或者自然降温。 8.5 反应池最大压力600~1000psi，反应池体积：≤1mL，反应器材质:改性FEP或者PTFE。 8.6 最大流速：≥5mL/min。 9.工作站软件： 9.1 参数输入：仪器控制参数，数据采集及数据处理参数的设定。 9.2 报告：可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；智能报告模式：提供单一进样的方法报告、序列报告或是批量处理。 9.3 数据处理支持单针或是不同序列模式。 9.4 LIMS系统软件可通过定向对色谱数据文件夹进行抓取，抓取格式为Excel格式或PDF格式，并且可上传至服务器永久性保存。 ★10.配置要求： 10.1 四元梯度泵含在线脱气机 1套 10.2 液相色谱系统工具包 1套 10.3 主动入口阀 1套 10.4 主动密封垫冲洗装置 1套 10.5 柱温箱 1套 10.6 自动进样器 1套 10.7 二极管阵列检测器 1套 10.8 荧光检测器 1套 10.9 分析型色谱柱 (需根据实验室需求配置) 3根 10.10 溶剂净化器组件、柱芯固定夹 1套 10.11 样品瓶和瓶盖，100/包，3包 10.12 工作站软件 1套 10.13 柱后衍生系统 1套 10.14 光化学衍生系统 1套 10.15 数据处理装置 1套 10.16 数据输出装置 1套 10.17 微量注射器 1套 10.18 1L溶剂瓶含瓶盖 4套 10.19 10L废液瓶含瓶盖 1套 10.20 溶剂入口过滤器 4套 |

标的名称：冷阱模块

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具体要求 | 1.冷阱为电子制冷，冷阱最低温度≤-40 ℃； 2.最高解析温度≥400℃ ▲3.需与采购人现有的热解析仪TD1000匹配连接使用 4.可实现C3以上有机物的分析 ★5.配置要求： 5.1热解析仪冷阱模块 1套； |

标的名称：电热恒温水槽

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具体要求 | 1.外壳采用钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板，温控系统选用高精度传感器和集成元件。 3.电源电压：220V/50Hz 4.功率：≥700W 5.控温范围：RT+5℃-100℃ 6.温度波动：±0.2℃ 7.跟踪报警：＋2℃±0.5℃ 8.内胆尺寸(mm)：600（±10）×300（±10）×190（±10） 9.外形尺寸(mm)：745（±10）×340（±10）×295（±10） |

标的名称：8道移液器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具体要求 | 1.通道数量：8 2.准确度：±4.6 至 1.0% 3.容积(公制)：50至300μL 4.增量：5μL（±2） 5.精确度：1.5至0.3% 6.可整支高温高压灭菌 7.没有金属部件,不会生锈或腐蚀 8.强力吹出活塞可实现50μL微型液滴的转移 9.舒适且易于使用 10.通过旋转较大的操作按钮，可轻松设置容量 11.在大数字窗口显示屏中，可快速阅读容量选择 12.只需轻轻一推，连锁卡点机制即可释放吸头 |

标的名称：单道电动多次分液器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具体要求 | 1.具备多种语言用户界面选项。 2.具备至少6种移液功能，包括正向移液、反向移液、稀释、连续分液、混合、顺序分液等。 3.具备至少9种吸液/分液速度。 4.最多可储存9个最常用的操作程序。 5.全尺寸背光屏幕消除环境光反射，提高低光照条件下的对比度。 6.容量范围：0.5-10,000μL，并带有彩色标识。 7.可对准确度和精密度进行校准。 8.具备高压灭菌移液锥头。 9.电池：可进行 ≥4000 次移液操作；充电时间≤1小时。 10.人机工效学设计。 11.极其轻质结构。 12.食指触控式移液，食指轻按按钮即可控制分液。 13指靠调节角度≥120°。 |

标的名称：二氧化碳培养箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具体要求 | 1.操作系统：智能操作系统，不小于7寸高清触摸屏，交互界面可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿； 2.数据管理系统：数据管理功能：控制器可保存≥50万条数据记录（非SD卡存储），可实时查看仪器记录数据和记录曲线，并支持用U盘以不可更改文件格式的方式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯； 3.事件管理系统：控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：开机、关机、菜单参数设置及修改、故障报警等，支持用U盘以不可更改文件格式的方式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯； 4.权限管理系统：管理员可以将设备所有操作权限自定义分配给所有操作人员，且每个操作人员的操作都会在事件记录内生成唯一可追溯印迹； 5.▲加热系统：直热气套式设计，三温区8单元6面加热设计，升温速率快，温度分布均匀，避免内胆壁和玻璃门上水蒸气的结露。 6.底部水库设计，内部气流循环时柔和气流掠过水面，携带出水汽进入到气流循环，加快湿度的上升和恢复。CO2气体经过水面后携带出大量水汽进入培养空间，可湿润气体平衡气体温度，有效避免内室结露。 7.内室设置有空气过滤器，提高内室洁净度，防止污染，同时提高CO2传感器的测量精度。 8.▲箱体配万向可调节脚轮，具备箱体水平度调节功能，保证细胞在水平平铺状态下培养。玻璃门安装有磁性开关。 9.采用单光束双波长红外IR传感器。采用紫外灯杀菌方式，破坏微生物的DNA结构。 10.玻璃门和内室后壁留有采样口和测试口。 11.水库底部有水位传感器，缺水报警。水库装有快插式排水口。自带温度保护独立装置。 12.具备USB接口、CO2进气口、RS485接口。 13.门开报警：内门开门一段时间后设备自动声光报警，提醒使用人员及时恢复设备使用状态； 14.双重温度保护：控制系统超温保护+限温传感器双重温度防护系统，防止温度异常升高引起细胞样品损失； 15.低水位保护：水库底部有水位传感器，缺水报警。 16.过滤器报警：内部循环空气过滤器自带报警功能，达到一定的使用时长后设备会提醒使用人员及时更换过滤器以达到持续的内部洁净的效果； 17.CO2浓度异常报警：设备稳定运行后如遇CO2浓度异常升高或降低设备自动声光报警提醒用户。 18.温度控制范围：RT +5~55℃ 19.温度波动度：±0.3℃ 20.温度均匀度：± 0.5℃ 21.温度控制精度：±0.1℃ 22.相对湿度：＞90%RH 23.CO2进气气压：0.05~0.1MPa 24.CO2测量及控制范围：0~20vol 25.CO2控制精度：±0.1%vol 26.CO2恢复时间：6min(5%时) 27.CO2进气时间：5min(5%时) 28.CO2波动度：±0.1% 29.培养状态加水量：1.5L 30.外部尺寸(长×宽×高)：650（±10）×650（±10）×960（±10）mm 31.内部尺寸(长×宽×高)：400（±10）×430（±10）×600（±10）mm 32.工作间体积：100（±10）L 33.搁板(长×宽)：350（±10）×375（±10）mm 34.搁板标准数量：3-5个 35.搁板最大数量：＞10个 36.每块搁板载重：10（±1）kg 37.环境温度范围：18~30℃ 38.电源：AC 220V(± 10%) 50/60Hz 39.额定功率：900（±50）W |

标的名称：霉菌培养箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具体要求 | 1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节； 2.采用智能操作系统； 3.具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节； 4.显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越； 5.具有定时和计时功能； 6.工作室内装紫外线杀菌灯，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察； 7.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 8.控温范围≥0-50℃ 9.分辨率≤0.1℃ 10.波动度≤±1℃（加热）;±2℃（制冷） 11.均匀度≤±2℃（25--48℃时） 12.输入功率≥300W 13.定时范围≥0-999h 14.内胆尺寸(mm)≥450（±10）×380（±10）×585（±10） 15.外形尺寸(mm)≥580（±10）×570（±10）×1070（±10） 16.载物托架（标配/最多）≥2/3块 17.托架承重≥15kg |

标的名称：显微镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具体要求 | 1.工作条件 1.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 2.主要技术指标 2.1生物显微镜 2.1.1光学系统：UIS2光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构 载物台高度：≥140mm 机械固定载物台, (W×D): ≤211mm×154mm 移动范围 (X×Y): ≤76 mm×52mm 载物台XY 移动可锁定 2.1.3调焦机构：载物台高度调节(粗调: ≤15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位，避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。 2.1.4聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；具有聚光镜孔位锁 ( 仅限BF )，具备明场、暗场、相差、荧光观察条件。 2.1.5照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时。 2.1.6三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度≥30°，带屈光度调节；目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50固定。 2.1.7物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘。 2.1.8物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm） 2.1.9防霉装置：三目观察筒、目镜、物镜都做抗菌、防霉处理 2.1.10高分辨率彩色数码摄像头：≥2000万像素； 2.1.11传感器尺寸 20M 2.1.12白平衡 ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 2.1.13 1/2英寸CMOS芯片； 2.1.14 最高分辨率拍摄速度≥12 幅/秒； 2.1.15 至少配备USB3.0接口； 2.2图像控制分析软件 2.2.1采集图像：至少支持TWAIN接口； 2.2.2至少可达5维图像； 2.2.3可测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL。 2.2.4对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 2.2.5系统图文处理器，≥8G内存，≥512硬盘，≥23寸显示器。 ★3.基本配置： 3.1 生物显微镜主机（含聚光镜/载物台/透射光源等） 1套 3.2 平场消色差物镜4X—100XO（4个） 1套 3.3 显微成像系统1套 |

标的名称：制冰机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具体要求 | 1. 机身设计 1.1尺寸：不超过380mm×500mm×580mm 1.2重量：≤60kg 1.3材质：外壳采用304不锈钢（厚度≥0.8mm），内部组件防腐处理。 1.4储冰容量：不低于15L或10kg 2.制冰能力 2.1日产冰量：≥30kg/24小时（环境温度≤32℃，水温≤25℃） 2.2制冰周期：≤15分钟/批次（冰块厚度可调） 2.3冰粒形状:不规则颗粒状，粗细1-7mm可调。 3. 压缩机与制冷系统 3.1压缩机：宽电压设计，适应180V-240V电压 3.2制冷剂：环保型R290或R404a。 3.3制冷功率：≥650W，噪音≤55dB。 4. 水系统与清洁 4.1水压要求：0.02MPa-0.8MPa，支持市政自来水接入 4.2水泵功率：≥35W，配备自清洗功能 5. 电控与安全防护 5.1电控系统：双面板防潮处理，配备阻燃防尘罩 5.2防护等级：防溅水，抗电磁干扰设计 5.3报警功能：缺水、满冰。 6.其他 6.1控制面板：触控按键,具备24小时定时功能。 6.2环境适应性：-10℃至43℃宽温运行。 |

标的名称：负40度冰箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具体要求 | 1、有效容积≥418L，温度范围-20°C～-40°C可调节； 2、微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度±0.1℃； 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警、声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口； 4、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 5、后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度20小时以上； 6、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合GB/T 20154-2024 中文标准名称:低温保存箱 ,可燃制冷剂不能高于150g； 7、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154-2024要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量； ★8、采用碳氢节能压缩机，设备稳定运行时耗电量低至4.1 KWH/24H； 9、设定-40℃的特性点温度均匀性±3℃； 10、立式双门结构，嵌入式双密封条设计，三层密封； 11、内藏式蒸发器，金属喷粉内胆； 12、箱内搁架间距上下可调； ▲13、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁； 14、具有不少于2个测试孔； 15、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定； 16、运行噪音≤40dB； |

标的名称：医用冷藏冰箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具体要求 | 1.采用微电脑控制，控制与显示精度±0.1℃，LED数码管显示； 2.箱内温度2～8℃，采用循环风冷背吹。 3. 温度控制：电脑板控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为≥0.1℃，分辨率≥0.1℃。显示温度可选择检测温度或者仿生温度； 4.报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警）； 四种报警方式：声音报警、灯光报警、远程报警、云平台报警。 5 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。 6.材料：箱体采用喷涂钢板，内胆PS吸附内胆。 7.门体：电极式加热玻璃门，实现32±5℃环温、85±3%湿度条件下无凝露；自关门功能。 8.含有3-5层搁架。 9.照明灯：采用LED冷光源。 10.门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障。 11.具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时以上，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。 12.支持WIFI功能，配合手机APP使用，实时监控冰箱运行情况。 13.整机噪音41分贝以下； |

标的名称：紫外可见分光光度计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具体要求 | 1.准双光束，LCD显示；具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能；支持1-8联池的操作； 2.全密封结构及所有光学镜表面均涂有SiO2保护膜，双重保护保证仪器不受气体和环境的影响。采用氘灯、钨灯、硅光电池等元器件； 3.各零部件全部采用抗腐蚀材料。 4.光学系统：双光束比例监测 5.波长范围：190-1100nm 6.波长示值误差：±1nm 7.波长重复性：≤0.2nm 8.透射比示值误差：±0.002A（0-0.5A）；±0.004A（0.5-1A）；±0.3% 9.光度噪声：≤0.15% 10.透射比重复性：≤0.15%T（0-100%T） 11.杂散光：≤0.05% 12.光谱带宽：2nm±0.4nm 13.基线漂移：≤0.35%/h 14.基线平直度：±0.002A（335nm-1090nm） 15.可扩展自动进样器：全机身采用防腐蚀性能材料，一体化取样针设计及清洗液在线更新功能。至少3个独立的样品区，至少提供2种不同的样品盘支架，可任意组合使用，可支持≤54个样品连续,样品盘可以任意更换；可自定义检测方法并保存。 16.样品池架：全自动五联长样品池架，适用玻璃或石英比色皿规格：5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm，且同时可连续测试5个样品 ★17.配置清单 17.1紫外可见分光光度计一套 17.2氘灯1支 17.3 钨灯1支 17.4石英比色皿1CM一对 ，玻璃比色皿1CM,2CM,3CM,5CM各一对 17.5五联池架 |

标的名称：流式细胞仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具体要求 | 1.激光器: 配置一根488固态激光器，且功率不低于50mw，可同时激发和检测5色荧光； ▲2.检测器：采用光电转换效率更高的检测器；检测参数至少满足FSC，SSC，FL1，FL2，FL3，FL4，FL5或可满足更多参数； 3.通过波分复用器（WDM）收集及分离光信号，仅使用带通滤光片，有效地将光信号传递到检测器； 4.样本流速连续可调，最大上样流速≥240uL/min； 5.携带污染率：≤0.1%； 6．细胞分析速度：≥30,000细胞/秒； ▲7.采用超静音蠕动泵或真空泵（非注射泵或柱塞泵），计数原理：微球法同时兼容体积法绝对计数； 8荧光分辨率：CV≤2%； 9.动态检测范围：0-10^7； 10.流动室设计：免校准集成光学石英流动室，NA＞1.3； 11.模块化自动上样器可以灵活拆卸，流式细胞仪主机可以置于生物安全柜中； ▲12.弱信号检测能力：FITC的荧光灵敏度＜10MESF，PE的荧光灵敏度＜5MESF。提供至少5个荧光通道均能分出8个独立信号峰的八峰微球实验结果；（需提供国家认可的第三方检验报告） 13.采用超低脉冲蠕动泵式鞘液和样本液流系统。具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染 14.支持试管类型：12*75mm、1.5ml、2ml离心管，无需标准的流式进样管； 15.操作系统：具有中英文界面的操作及分析软件，可自动打印中文模板报告，可自由安装在个人电脑上，方便数据的共享和分析； ▲16.外置自动上样器：配置≥30管的自动上样器，上样模式为圆盘式自动进样，样品单个涡旋震荡混匀（非整盘混匀或搅拌混匀）。 （提供彩页证明材料） ▲17.仪器预留升级能力：可升级成3激光13色，激光器包括488nm、638nm、405nm，且功率均不低于50mW； 18.具有流式细胞仪专用的全血质控； ★19.仪器需配置：主机1台、自动上样器1套、分析软件1套、控制主机1套、装机培训试剂1套。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 安装要求 | 1.货物送达后，中标人应按采购人通知时间到达现场按采购人要求组织安装、调试，验收合格并保证采购人正常使用。 2.安装时间：货物到达采购人现场后，中标人在接到采购人通知后7天内负责派合格的工程师到采购人实验室使用现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证采购人正常使用。 3.技术培训：中标人需派专业技术人员到采购人指定的地点对采购人的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至采购人的工程技术人员能熟练独立工作，同时能完成一般常见故障的维修工作。提供2个培训名额参加仪器生产厂家培训中心的系统培训课程。 4.供应商安装调试设备。供应商应在规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由中标人承担。 5.售后服务：维修响应：24小时热线服务，全年无节假日；专业工程师在接到采购人仪器报修通知后2小时内做出反应，24小时到达维修现场，以确保可提供及时的服务。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起45天内完成供货、安装、调试、验收并投入使用。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 成都市武侯区疾病预防控制中心 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、预付款，成都市武侯区疾病预防控制中心。，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00% 2、尾款，验收合格并收到发票，采购人收到供应商发票后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的60.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 内容详见招标文件2.6.6履约验收方案，供应商需按照2.6.6履约验收方案的内容进行应答，2.6.6履约验收方案为实质性要求。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 质保期：验收合格之日起2年。质保期内产品质量问题由中标人负责维修，所发生的一切费用包含在总报价中。 在质保期内，出现的故障问题能及时得到修复，同一质量问题经维修仍无法正常使用的，须更换同规格新产品，并对产品质量实行“三包”服务，在质保期内。若配送的货物与投标文件投标内容不符的，由中标人无条件、无偿更换，所造成的经济损失和违约责任全部由中标人负责。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 按合同约定执行。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

无